| RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA Sehat-Sejahtera-Islami | PROSEDUR PEMAKAIAN INJECTOR MEDRAD |
| --- | --- |
|  | No. Dok : 402. | Revisi ke : 0 | Halaman :1/2 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit : | Ditetapkan, Direktur Dr. Mardiatmo, Sp. Rad |
| Pengertian | Injector adalah alat untuk memasukkan bahan media kontras non ionic secara bolus ke dalam pembuluh darah. |
| Tujuan | Digunakan untuk memasukkan bahan media kontras non ionic secara bolus ke dalam tubuh pasien, untuk menampilkan gambaran yang lebih akurat dan jelas, yang tidak terlihat pada gambaran CT scan polos, meliputi gambaran kelainan pembuluh darah, tumor, serta gambaran organ jaringan lunak lain. |
| Kebijakan |  |
| Prosedur | Menyalakan Injector Medrad : Tekan tombol ON pada operasional consol injector Medrad. Arahkan injector tegak lurus vertical dengan pendorong syringe berada di atas. Masukkan syringe medrad ke dalam injector (masukkan pengait pendorong injector ke lubang yang ada di bagian bawah karet syringe(hitam), putar syringe searah jarum jam). Tekan tombol enable kearah atas sampai maksimal. Pasang penyedot kontras. Sedot media kontras dengan tekan dan tahan tombol enable kearah bawah sesuai yang dibutuhkan. Pasang selang spiral dan pastikan tidak ada udara. Sambungkan selang spiral dengan three way. Pasang warmer (penghangat kontras saat didalam syringe). |
| RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA Sehat-Sejahtera-Islami | PROSEDUR PEMAKAIAN INJECTOR MEDRAD |
|  | No. Dok : 402.03 | Revisi ke : 0 | Halaman :2/2 |
|  | Atur Phase,delay, flow rate, volume kontras,pressure limit 250. Posisikan injector dengan posisi syringe di bawah. Tekan tombol YES pada injector sampai muncul kode U231 kemudian P100. Tekan Yes sekali lagi dan injector siap digunakan. Mematikan Injector Medrad Pastikan selang spiral sudah tidak tersambung pada three way. Arahkan injector tegak lurus vertical dengan syringe berada di atas Tekan dan tahan tombol enable kearah bawah hingga maksimal. Lepas warmer. Lepas syringe dengan memutar syringe berlawanan arah jarum jam. Tekan tombol OFF pada operasional consol injector Medrad. Pastikan injector bersih dari sisa – sisa bahan media kontras. |
| Unit Terkait | Radiologi |